Allgemeine Produktbeschreibung/Zweckbestimmung

Untersuchungshandschuhe sind Medizinprodukte zum Einmalgebrauch, die zur Verhinderung von Infektionen, Keimübertragung und Kreuzkontamination bei medizinischen Verfahren/Eingriffen dienen. Sie werden von medizinischen Fachkräften und Laien im Rahmen der professionellen Gesundheitsversorgung oder der häuslichen Pflege verwendet.

Weiterer Verwendungszweck als persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß PSA-Verordnung 2016/425 (EU). Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

Peha-soft® Nitrile GUARD ist als Medizinprodukt der Klasse I und persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III eingestuft.

Anwendung/Indikation

Bestimmt zum Tragen bei medizinischen Untersuchungen.

Artikelnummern

| Größe | Artikelnummer | Spenderbox | Transportkarton |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XS (5–6) | 942 200 | 100 Handschuhe | 10 |  |  |  |
| S (6–7) | 942 201 | 100 Handschuhe | 10 |  |  |  |
| M (7–8) | 942 202 | 100 Handschuhe | 10 |  |  |  |
| L (8–9) | 942 203 | 100 Handschuhe | 10 |  |  |  |
| XL (9–10) | 942 204 | 100 Handschuhe | 10 |  |  |  |

Restrisiken, Kontraindikationen und unerwünschte Nebenwirkungen, Warnhinweise

Kontraindikation: Allergie vom Typ IV (chemische Stoffe)

Warnhinweis: Dieses Produkt enthält Beschleuniger (z. B. Dithiocarbamate)

Produkt zum Einmalgebrauch

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

Produktentsorgung

Um mögliche Infektionsrisiken und Umweltverschmutzung zu minimieren, sind die zu entsorgenden Komponenten von Peha-soft® Nitrile Guard unter Einhaltung der geltenden örtlichen Gesetze, Regelungen, Vorschriften und Infektionsschutzstandards zu entsorgen.

Meldung von Vorkommnissen

Für Patienten/Anwender/Dritte in der Europäischen Union und in Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung [EU] 2017/745 über Medizinprodukte und Verordnung [EU] 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen); wenn während oder infolge der Verwendung dieses Produktes ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies dem Hersteller und/oder seinem Bevollmächtigten und Ihrer nationalen Behörde.

Produktleistungsmerkmale

| Eigenschaft Prüfverfahren Einheit Anforderungen Typische Prüfergebnisse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ohne Löcher | EN 455-1 | Stufe | AQL ≤ 1,5 | AQL ≤ 1,0 |
| Physikalische Eigenschaften | EN 455-2 | Newton | ≥ 6 N | 9 N |
| Pudergehalt | EN 455-3 | mgPuder/ Handschuh | ≤ 2 | ≤ 2 |
| Haltbarkeit | EN 455-4 | Jahre | Max. 5 | 3 |
| Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren | EN 420 | pH Feinmotorik | 3,5–9,5 / | 7 ± 1 Stufe 5 |
| Qualitätsanforderungen an Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen Der Permeationsschutz muss mindestens Stufe 2 vor mindestens drei Prüfchemikalien erreichen, die in EN ISO 374-1, Tab. 2 (Typ B) aufgeführt sind. | EN ISO 374-1 | n. a. | Bestanden (Typ B) | Bestanden (Typ B) |
| Bestimmung der Widerstands-fähigkeit des Materials gegen Penetration | EN 374-2 | Wasserdurchlässigkeits-prüfung Luftdurchlässigkeits-prüfung | Bestanden | Bestanden |
| Bestimmung der Widerstandsfähigkeit des Materials gegen Permeation von Chemikalien | EN 16523-1 | Permeationsleistungsstufe | Stufe 2 | Chemikalie; Stufe. Natriumhydroxid (40 %); 6. Formaldehyd (10 %); 4. Wasserstoffperoxid (30 %); 2. |
| Bestimmung des Widerstandes gegen Degradation durch Chemikalien | EN 374 | Prozent | / | Chemikalie; Stufe. Wasserstoffperoxid (30 %); 34,50 %. Formaldehyd (37 %); 20 %. Natriumhydroxid (40 %); –19,9 %. |
| Terminologie- und Leistungsanforderungen für Risiken durch Mikroorganismen (Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien) | EN ISO 374-5 | n. a. | Bestanden | Bestanden |
| Bestimmung des Widerstandes von Material für Schutzkleidung gegen Durchdringung von Krankheitskeimen, die durch Blut übertragen werden - Prüfverfahren unter Benutzung von Bakteriophage Phi-X-174 als Testsystem (virale Penetration) | ASTM F1671 / ISO 16604 | PFU/ml | < 1 (Keine Penetration) | < 1 (Keine Penetration) |
| Schutzhandschuhe gegen ionisierende Strahlung und radioaktive Kontamination (nur Schutz vor radioaktiver Kontamination) | EN 421 | n. a. | Bestanden | Bestanden |

Materialeigenschaften

| Material |  |  |  |  | Farbe | Aufbau | Innere Beschichtung | Form | Bündchen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Synthetisches Nitril* |  |  |  |  | Blau | Texturierte Fingerkuppen | Chloriert | Links und rechts zu tragen | Mit Rollrand Stulpe: extralang |
| *Enthält Beschleuniger wie Dithiocarbamate, jedoch keine Thiurame und Mercaptobenzothiazole (MBT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Prüfmethode |  |  |  |  | Bündchen | Handfläche | Fingerkuppe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dicke des Einzelfilms (typische Prüfergebnisse) |  |  |  |  | 0,07 mm | 0,09 mm | 0,14 mm |

Produktmerkmale

Ursprungsland: Malaysia

Gesamtlänge und Gesamtbreite (gemäß EN 455-2):

| Größe Länge: mm Breite: mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| XS | 290 | ≤ 80 |
| S | 290 | ≤ 80 ± 10 |
| M | 290 | 95 ± 10 |
| L | 290 | 110 ± 10 |
| XL | 290 | ≤ 110 |

Kennzeichnung

Medizinprodukt

Eindeutige Produktidentifikation (UDI)

Nicht wiederverwenden

Geprüft gemäß EN 421

Geprüft gemäß EN ISO 374-5, ISO 16604, ASTM F1671

Geprüft gemäß EN ISO 374-1, EN 16523-1, EN 374-4

Lebensmittelunbedenklich

Chargen-Nr. mit 9-stelligem Code:

z. B.:

|  | 09 | 77 | XXXXXX |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jahr | Woche der Produktion | Nur für interne Zwecke |

Herstellungsdatum

z. B.:  			2023		 01			01

Jahr		Monat			Tag

Verwendbar bis

z. B.:			2026		 01		               01

Jahr		Monat			Tag

Haltbarkeit: 3 Jahre

Website-Link zu Zertifikaten: go.hartmann.info/certificates

Lager- und Transportbedingungen

Unter Bedingungen zu transportieren und zu lagern, die für die Klimaregionen I-IVa gemäß WHO Technical Report 953, 2009, geeignet sind.

Logistische Daten

| Größe | Artikelnummer | Spenderbox | Größe der Spenderbox | Transportkarton | Größe des Transportkartons |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XS (5–6) | 942 200 | 100 Handschuhe | 26,0 cm x 11,0 cm x 6,8 cm (L x B x H) | 10 | 35,9 cm x 23,3 cm x 27,2 cm (L x B x H) |
| S (6–7) | 942 201 | 100 Handschuhe | 26,0 cm x 11,0 cm x 6,8 cm (L x B x H) | 10 | 35,9 cm x 23,3 cm x 27,2 cm (L x B x H) |
| M (7–8) | 942 202 | 100 Handschuhe | 26,0 cm x 11,0 cm x 6,8 cm (L x B x H) | 10 | 35,9 cm x 23,3 cm x 27,2 cm (L x B x H) |
| L (8–9) | 942 203 | 100 Handschuhe | 26,0 cm x 11,0 cm x 6,8 cm (L x B x H) | 10 | 35,9 cm x 23,3 cm x 27,2 cm (L x B x H) |
| XL (9–10) | 942 204 | 100 Handschuhe | 26,0 cm x 11,0 cm x 6,8 cm (L x B x H) | 10 | 35,9 cm x 23,3 cm x 27,2 cm (L x B x H) |

Stand der Information: 2023-09-08